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ANEXO I DA CONTRATAÇÃO
Data: 26/08/2025
Objeto da Contratação: contratação de empresa especializada na locação de bomba de infusão enteral
Marca/Modelo: Lifemed/LF 2001 
DETALHAMENTO TÉCNICO

· Equipamento microprocessado interativo, com sistema peristáltico rotativo, para administração exclusiva de soluções enterais, através de equipos exclusivos e calibrados para a bomba LF 2001 E. Indicada para infusões em paciente adulto, pediátrico e neonatal.

· Display com 4 teclas funcionais e tela de cristal líquido.
· Ícones visuais e indicadores luminosos com informação das funcionalidades ativas durante infusão

· Programação sequencial, com programações distintas para adultos, pediátrico e neonatal.
· Fácil visualização dos parâmetros programados e situações de alarme, por meio do display de cristal líquido;
· Modos de programação: Volume x Tempo, Tempo X ml/h;
· Parâmetros de seleção e desempenho para volumes até 9.999 ml

· Taxa de infusão – 0,1 a 999,9 ml/h Neo / Ped, com incrementos 0,1 ml e 1 a 999,9 ml/h adultos, com incrementos de 1 ml

· KVO – 1 ml/h ou menor, de acordo com o fluxo programado
· Peso – 2,7 kg

· Bateria – chumbo ácido selada, com autonomia de 4 horas a 125ml/h, tempo de recarga 18hs.
· Erro máximo admitido=
+ ou-
5% do volume programado

· Funções: Selecionar nível sonoro, zerar volume total, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria.

· Alarmes e pré alarmes: sonoros e visuais para: final da infusão, nível baixo bateria, oclusão, desconexão da rede, programação errada

· Voltagem, tensão e consumo máximo- - Equipamento Bivolt (110 -230 V) freq. 50 /60 hz – 37 VA

· Limites de tempo: 01 seg – 99 h59 min

· Grau de proteção contra infiltração – IPX1
· Idiomas: português 
· Registro -
ANVISA:
10390410064
Justificativa: Considerando a necessidade de locação de bomba de seringa enteral, verifica-se que o Hospital já possui em uso equipamentos da marca Lifemed, cujo modelo está plenamente integrado ao parque tecnológico existente.

A padronização pela marca se faz imprescindível, uma vez que:

Compatibilidade tecnológica – O modelo Lifemed já se encontra em plena utilização no hospital, sendo compatível com os insumos, acessórios e materiais atualmente disponíveis, evitando a necessidade de aquisição adicional de kits, extensores e descartáveis específicos de outras marcas, o que geraria custo extra e risco de desabastecimento.

Treinamento e capacitação profissional – A equipe multiprofissional encontra-se treinada e habituada ao uso do equipamento da marca Lifemed, garantindo maior segurança assistencial e eficiência operacional. A adoção de outra marca demandaria novos treinamentos, com impactos financeiros e de tempo, além de risco de falhas operacionais durante a adaptação.

Padronização e segurança do paciente – O uso exclusivo da marca Lifemed assegura uniformidade nos protocolos assistenciais e de manutenção, reduzindo a possibilidade de erros, falhas técnicas e acidentes decorrentes da diversidade de equipamentos de diferentes fabricantes.

Manutenção e suporte técnico – A marca já possui contrato de manutenção preventiva e corretiva vigente no hospital, com disponibilidade de peças originais e suporte técnico especializado, garantindo a continuidade dos serviços sem interrupções.

Diante do exposto, conclui-se que a locação da bomba de seringa enteral deve ser realizada exclusivamente da marca Lifemed, haja vista a inviabilidade técnica e operacional da substituição por equipamento de outra marca, sob pena de comprometer a padronização tecnológica, a segurança do paciente e a eficiência dos serviços de saúde prestados.
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