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PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 011/2025

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 004/2025

ERRATA AO EDITAL

OBJETO:  A presente Cotação Prévia de Preços tem por objeto a seleção da melhor proposta, visando à aquisição de 02 (dois) foco cirúrgico de teto, necessários à execução da referida Resolução, em conformidade com quantidades, especificações e condições contidas neste Edital e seus Anexos.

A presente errata tem por finalidade promover a alteração no descritivo do item - de acordo com o solicitado pelo Setor de Engenharia Clínica.

ONDE SE LÊ:

 -  FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM CAMERA DE VIDEO: Foco Cirúrgico de Teto com Câmera e monitor Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; com sistema de iluminação para vídeo cirurgia, fabricadas em poliuretano de alta densidade com pintura eletrostática, dotada de alças laterais para movimentação. Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 95 ou maior e temperatura de cor de 3.000 a 6.500 K; Uma das cúpulas deverá ter câmera de alta definição, acoplada na manopla central. As cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 600 mm individualmente. A cúpula principal deverá ser composta por no mínimo 40 leds, subdividida em 4 conjuntos com intensidade luminosa igual ou maior que 150.000 lux (medidos a 1 (um) metro de distância), a cúpula secundária deverá ser composta por no mínimo 60 leds, subdividida em 5 conjuntos com intensidade luminosa igual ou maior que 140.000 lux (medidos a 1 (um) metro de distância). A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; manopla de focalização em polímero (silicone), autoclavável e facilmente retirável sem a utilização de ferramentas, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento; diâmetro de campo focal da cúpula principal deverá ser ajustável de 260 mm a 360 mm, já a cúpula secundária deverá ter diâmetro fixo de no mínimo a partir de 300mm. As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo o aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; vida útil do sistema de iluminação LED de no mínimo 220.000 horas. Sistema de alimentação pode ser ligado em 127v ou220v – 60HZ, à escolha do usuário. Características da Câmera: Câmera de alta definição acoplada na manopla central da cúpula; Tecnologia HD; Saídas de vídeo compatível com resolução; Ajuste de branco; Zoom de imagem digital, com controle das funções no teclado localizado na manopla. Características do Monitor: Grau Médico de no mínimo 24” com resolução de 1920 x 1080 e tecnologia de ponta, alta definição, compatível com protocolo DICOM (Digital Imagingand Communications in Medicine). Deve acompanhar 05 unidades de manoplas extras, sistema de emergência, sistema de iluminação de backup sobre base de solo móvel a bateria, de led, com intensidade luminosa de 160.000 lux com no mínimo duas horas de autonomia em caso de falta de energia. Deverá conter 05 unidades de manoplas extras. Foco deverá possui sistema de emergência. Backup de foco auxiliar Sistema de alimentação pode ser ligado em 127v ou 220v – 60HZ, à escolha do usuário. Catálogo original e manual técnico em português. Certificado de registro na ANVISA; Normas aplicáveis a este produto: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601- 1-2; NBR IEC 60601-2- 41

Referência: Barrfab; Mendel, Drager e similares.

LEIA-SE: 

 - FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM CAMERA DE VIDEO: 

Foco Cirúrgico de Teto com Câmera e monitor de alta definição com duas cúpulas e com lâmpadas LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula e monitor, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central em 360º livres; com sistema de iluminação para vídeo cirurgia, fabricadas  em poliuretano de alta densidade com pintura eletrostática e/ou alumínio, dotada de alças laterais para movimentação de ambos os braços em 360º. Cúpulas deverão ser providas de sistema que permita que as mesmas fiquem a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 95 ou maior e temperatura de cor de 3.000 a 6.500 K; Uma das cúpulas deverá ter câmera de alta definição, acoplada na manopla central. As cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 600 mm individualmente. As cúpulas deverão ser compostas por no mínimo 68 leds, subdividida em conjuntos com intensidade luminosa igual ou maior que 150.000 lux (medidos a 1 (um) metro de distância). A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; manopla de focalização em polímero autoclavável e facilmente retirável sem a utilização de ferramentas, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento; diâmetro de campo focal da cúpula principal deverá ser ajustável de 156 mm a 320 mm. As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo o aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; vida útil do sistema de iluminação LED de no mínimo 200.000 horas. Sistema de alimentação pode ser ligado em 127v ou220v – 60HZ, à escolha do usuário. Câmera de alta definição (FULL HD 1920X1080P) acoplada na manopla central da cúpula; Saídas de vídeo compatível com resolução; Ajuste de branco; Zoom de imagem digital, com controle das funções no teclado localizado na manopla. Características do Monitor grau médico de 32” com resolução de 1920 x 1080 e tecnologia de ponta. Deve acompanhar 05 unidades de manoplas extras, extras. 

01 (uma) Sistema de terceiro braço para monitor. 
Manual de instrução em português. Registro da Anvisa.


A empresa que apresentar descritivo igual ao do edital será desclassificada.


Normas aplicáveis a este produto: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + EMENDA 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + ERRATA 1:2013 E REGISTRO NA ANVISA, ABNT NBR ISO 13485 E ABNT NBR ISO 9001 de forma comprovada através de documentos.

Neste caso, considerando que a alteração interfere diretamente na formulação das propostas, fica alterada a data de recebimento das propostas, passando de 14/07/2025 à 28/07/2025.

Muriaé/MG, 14 de julho de 2025.7.14

Alice Melo Almeida de Sousa

Setor de Licitação e Contratos

                               _________________________________________________________________________

Entidade de Fins Filantrópicos - Art. 55 Lei 8.212
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